招  标  书

招标编号：LZSZYY201406

招标项目名称：呼吸机

广西柳州市中医院

2014年07月28日

招标邀请书

广西柳州市中医院对医疗设备进行国内邀请招标，现邀请合格供货商参加投标。

- 招标项目名称：详见《货物需求一览表》

- 文件发放时间：2014年07月 28日

- 投标截止时间：2014年08月11日

- 投标地点：广西柳州市中医院院办（来函请注明投标文件）

收件人：罗钰年

地址：柳州市解放北路32号柳州市中医院院办；邮编：545001

办公电话：0772—5357110   FAX：0772—5357111

- 凡对本次招标提出询问，请与广西柳州市中医院设备科、审计科联系

（电话：0772—5357150，5357126联系人：姜苏、黄柳生）。

投标方须知

一、合格投标商的范围：

1、具有法人资格和经营许可证的国有经营单位、个体经销商。

2、投标方应遵守有关国家法律、法令和条例。

二、按投标规定，投标单位应向医院缴纳200元的标书资料费和手续费和2000元的招标抵押金。招标结束后，如果没有发现投标单位有任何的违规，2000元的招标抵押金可立即退还给投标者，但200元资料、手续费不再退还给投标者，

三、投标方应根据自己的能力，按招标方的要求选投自己经销的产品。如投标报价显失公允，明显低于产品成本价或明显高于市场价的，视为无效标书。

四、投标文件的组成：

1、投标报价表和质量服务承诺；

2、生产企业：《生产经营许可证》、《企业法人营业执照》、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》。

3、经营企业：《经营许可证》、《企业法人营业执照》（副本）、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《产品销售授权书》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》，进口产品必须有国家相关部门审批的《进口产品注册证》及副件（认可表）。若经销非本单位的产品，经营单位必须提供生产厂家（公司）授予的产品市场代理证书原件。

以上文件复印件均需盖单位公章，并与原件核验。

4、其他资格证明材料（如：产品图片、使用说明、公司简介、市场情况、用户名单、培训及售后服务等内容）。

5、投标文件份数：正本壹份，副本贰份，共叁份。并在文件左上角注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

6、投标文件在投标截止时间内密封注明投标设备名称，并送（寄）达指定地点。

7、开标及评标：

（1）、招标方在投标截止后开标，开标议标会按《柳州市中医院招标采购办法》规定进行，由医院主持，医院评标委员会成员及有关人员参加。

（2）、开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（3）、评标按招标文件要求进行：比较投标产品质量、投标报价，同时考虑服务承诺、经营信誉等因素，评标委员会以投票方式确定中标产品。

8、中标和签订合同：

（1）、在投标有效期内，招标方以电话或书面形式通知所选定的中标方，落标者招标方不再另行通知，也不作落标原因解释。

（2）、中标方应按中标通知规定时间、地点与招标方签订供销合同。

9、交货期由招标方与投标方在合同中确定。

10、在质量达到招标方要求的前提下中标方在合同有效期内保证中标品种质量、规格、价格不变。

广西柳州市中医院

2014年07月28日

设备需求及技术参数：

呼吸机          数量：2台

1.1、 适用范围：儿童和成人,有创及*无创通气
1.2、 运行模式：压控PCV、容控VCV、IPPV或A/C、SIMV、SPONT(CPAP)、BIPAP或BILEVEL
1.3、 可容量压力双重控制：VTPC和VTPS或PRVC或APV、ASV
1.4、 待机状态：打开机器通气前可以预先快捷设置模式，输入患者体重，呼吸机便按预先设置自动选择潮气量、氧浓度、呼吸频率、吸气时间或者对呼吸管道做顺应补偿，*最好具有氧浓度监测功能为非耗材、内置整体化呼出阀与流速传感器为非耗材    
1.5、 参数
1.5.1、 * 潮气量：20ml-3000ml
1.5.2、 呼气频率：1-150次/分
1.5.3、 峰值流速：1-150升/分
1.5.4、 氧浓度：21-100%
1.5.5、 PEEP/CPAP：0-50厘米水柱
1.5.6、 压力支持：0-50厘米水柱
1.5.7、 压力触发灵敏度：-4-0厘米水柱
1.5.8、 流速触发灵敏度：0.1-16.0升/分
1.5.9、 压力控制：0-70厘米水柱
1.5.10、 吸气暂停：关闭，0.1-2.0秒
1.5.11、 叹气：（关）或（开）每100次，TV=1.5倍
1.5.12、 吸气时间：0.1-4.0秒
1.5.13、 呼吸比最大可达：3:1
1.5.14、 手动通气：5秒 最大限度
1.5.15、 吸气暂停：15秒 最大限度
1.5.16、 呼气暂停：20秒 最大限度
1.5.17、 氧气（3分）：  3分钟纯氧通气
1.5.18、 自动压力上升时间
1.5.19、 自动吸呼切换灵敏度可调（5%-50%）
1.5.20、 压力上升时间可调

1.5.21、最好具有智能复张肺
1.5.22、 * USB接口
1.5.23、 RS232接口
1.5.24、 VGA接口
1.5.25、 数据存储要求：*最好能通过USB接口保存数据页面和医生设置，无需通过第三方软件，可以将保存的数据直接在电脑上
1.5.26、 电源有100-240伏，300VA，50/60Hz（±10%）
1.5.27、 可以外接直流电：1-2小时

1.6、 报警
1.6.1、 低分钟通气（呼出低分钟通气量）高呼吸频率
1.6.2、 高分钟通气（呼出高分钟通气量）窒息报警
1.6.3、 气道压力报警,漏气标准设置报警
1.6.4、 高气道压力报警
1.6.5、 设置超出范围             低或高氧浓度
1.6.6、 持续高基线压             吸气时间太长
1.6.7、 吸气时间过短             吸呼比＞3:1
1.6.8、 低&高基线（PEEP）压力  容量目标未达
1.6.9、 后备通气  氧气&流量传感器
1.6.10、 气源提供不足  切断电源
1.6.11、 停机故障报警
1.6.12、 检查呼吸机风扇

1.7、 监测
1.7.1、 吸气阻力:0到900 厘米水柱/L/s (mbar/L/s)
1.7.2、 呼气阻力:0到900 厘米水柱/L/s (mbar/L/s)
1.7.3、 呼吸功：(0-90J/min)
1.7.4、 吸气峰值流量
1.7.5、 平台压：0到100厘米水柱(0 到 99 mbar)
1.7.6、 平均压：0到100厘米水柱(0 到 99 mbar)
1.7.7、 气道峰压
1.7.8、 最小呼气时间0 to 9.99秒
1.7.9、 浅快呼吸指数
1.7.10、 病人实际吸入、呼出对比潮气量
1.7.11、 氧浓度监测
1.7.12、 自主呼吸分钟通气量
1.7.13、 总PEEP (0 到80厘米水柱/mbar)
1.7.14、 峰值 0 到 100 厘米水柱 (0 到 99 mbar)
1.7.15、 吸入潮气量
1.7.16、 呼吸比（从 99:1 到10:1）
1.7.17、 动态顺应性：0到800.0 mL/ 厘米水柱 (mL/mbar)
1.7.18、 静态分钟通气量：0到800.0 mL/ 厘米水柱 (mL/mbar)
1.7.19、 总自主呼吸频率：0到900 b/min
1.7.20、 波形：压力-时间/容量-时间/流速-时间
1.7.21、 向量环：容量压力/流速容量/
1.7.22、 趋势图：呼出潮气量. 峰压总呼吸阻力. 分钟通气量. PEEP.吸入,呼出潮气量误差 . 浅快呼吸指数.

1.7.23、可以区分监测自主呼吸频率和总频率，自主呼吸分钟通气量和总分钟通气量，显示自主通气比例%MVspon

1.7.24、至少3个呼吸环和3道波形：环和波形可以冻结并有测量值显示

1.7.25、趋势回顾7天，分辨率2，4，8和12小时

1.7.26、*最好具备肺部图形方式直观实时显示阻力，顺应性，膈肌活动

1.7.27、记录本功能

1.8、 其他功能
1.8.1、 事件记录：600-800条报警，设置记录
1.8.2、 顺应性补偿：开/关（容量控制模式)
1.8.3、 管道检查：自动测试管道漏气，顺应性和阻力
1.8.4、 校正传感器：氧气传感器，呼出流量传感器
1.8.5、 中文界面及中文软件
1.8.6、 可配主机生产厂生产的外置空气压缩机
1.8.7、 *显示屏幕最好能≥12英寸
1.8.8、 内置电池：≥1小时
1.8.9、 每台配置湿化器：气道端温度37度，湿度达到100%，具有有创/无创模式。

1.9、配置要求

1.9.1、呼吸机车架一套

1.9.2、有自动加温湿化装置

1.9.3、儿童成人呼吸管路两套

1.9.4、模拟肺一个

1.9.5、具有呼吸机售后培训