招  标  书

招标编号：LZSZYY201412

招标项目名称：

口腔科种植机

口腔科综合治疗机

广西柳州市中医院

2014年11月4日

招标邀请书

广西柳州市中医院对医疗设备进行国内邀请招标，现邀请合格供货商参加投标。

- 招标项目名称：详见《货物需求一览表》

- 文件发放时间：2014年11月4日

- 投标截止时间：2014年11月18日

- 投标地点：广西柳州市中医院院办（来函请注明投标文件）

收件人：罗钰年

地址：柳州市解放北路32号柳州市中医院院办；邮编：545001

办公电话：0772—5357110   FAX：0772—5357111

- 凡对本次招标提出询问，请与广西柳州市中医院设备科、审计科联系

（电话：0772—5357150，5357126联系人：姜苏、黄柳生）。

投标方须知

一、合格投标商的范围：

1、具有法人资格和经营许可证的国有经营单位、个体经销商。

2、投标方应遵守有关国家法律、法令和条例。

二、按投标规定，投标单位应向医院缴纳200元的标书资料费和手续费和2000元的招标抵押金。招标结束后，如果没有发现投标单位有任何的违规，2000元的招标抵押金可立即退还给投标者，但200元资料、手续费不再退还给投标者，

三、投标方应根据自己的能力，按招标方的要求选投自己经销的产品。如投标报价显失公允，明显低于产品成本价或明显高于市场价的，视为无效标书。

四、投标文件的组成：

1、投标报价表和质量服务承诺；

2、生产企业：《生产经营许可证》、《企业法人营业执照》、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》。

3、经营企业：《经营许可证》、《企业法人营业执照》（副本）、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《产品销售授权书》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》，进口产品必须有国家相关部门审批的《进口产品注册证》及副件（认可表）。若经销非本单位的产品，经营单位必须提供生产厂家（公司）授予的产品市场代理证书原件。

以上文件复印件均需盖单位公章，并与原件核验。

4、其他资格证明材料（如：产品图片、使用说明、公司简介、市场情况、用户名单、培训及售后服务等内容）。

5、投标文件份数：正本壹份，副本贰份，共叁份。并在文件左上角注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

6、投标文件在投标截止时间内密封注明投标设备名称，并送（寄）达指定地点。

7、开标及评标：

（1）、招标方在投标截止后开标，开标议标会按《柳州市中医院招标采购办法》规定进行，由医院主持，医院评标委员会成员及有关人员参加。

（2）、开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（3）、评标按招标文件要求进行：比较投标产品质量、投标报价，同时考虑服务承诺、经营信誉等因素，评标委员会以投票方式确定中标产品。

8、中标和签订合同：

（1）、在投标有效期内，招标方以电话或书面形式通知所选定的中标方，落标者招标方不再另行通知，也不作落标原因解释。

（2）、中标方应按中标通知规定时间、地点与招标方签订供销合同。

9、交货期由招标方与投标方在合同中确定。

10、在质量达到招标方要求的前提下中标方在合同有效期内保证中标品种质量、规格、价格不变。

广西柳州市中医院

2014年11月4日

设备需求及技术参数：

- 牙科综合治疗机参数介绍              数量：一台

性能及参数

| 序号 | 项 目 | 技 术 指 标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一： | 结构 |  |  |
| 1. | 结构形式 | 全电脑,联动式牙科治疗机 |  |
| 2. | 手机挂架 | 下挂式 |  |
| 二： | 手机配置 |  |  |
| 1. | 高速手机 | 国产同品牌高速手机，压盖式换取车针，带快换接头,可360度旋转,防回吸，转速≥310000转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌消毒 | 2支 |
| 2. | 低速手机 | 原装进口低速手机,转速≥20000转/分钟可进行135℃高温和真空灭菌消毒 | 1套 |
| 3. | 三用枪 | 可喷水、气、雾 | 1支 |
| 三: | 治疗机 |  | 1台 |
| 1. | 控制系统 | 电脑控制操作系统, 电脑控制面板具有复位、牙科椅升降、俯仰、冷光灯、漱口水、加热水、冲盂功能操作键 |  |
| 2. | 自动加热恒温给水装置 | 漱口水给水装置，可设定给水量，水温40度左右。给水柔直，无漂溅现象 | 1套 |
| 3. | 全瓷痰盂 | 一体式陶瓷痰盂,水压为0.2mpa时,冲痰盂的水可达到盂底整周。下水通畅,下水速度不少于4L/min. 陶瓷痰盂内外表面光滑，易于消毒 | 1套 |
| 4. | 强弱吸唾系统 | 弱吸唾器，采用水负压，工作压力为200kPa时，真空度应不小于27kPa，抽水速率应不小于450mL/min；强吸唾器：采用气负压。工作压力为400 Kpa时，真空度可达到35 Kpa，抽水速率应不小于1L/min。强、弱吸带有清洗过滤网装置，具有具有沉渣过滤功能 | 1套 |
| 5. | 可调光口腔灯 | 口腔冷光灯，采用次光源,有强光、弱光选择，光强度强档≥15000lx，弱档≥8000lx | 1套 |
| 6. | 观片灯 | 角度可调式低压观片灯 | 1套 |
| 7 | 手机净化水系统 | 透明纯净水瓶，纯净水供给系统，可灵活选择自来水或纯净水给手机供水，以便延长手机的使用寿命，满足停水和管路消毒需要 | 1套 |
| 8 | 器械臂 | 气压锁定平衡臂操作方便，安全可靠 | 1套 |
| 四： | 牙科椅 |  | 1台 |
| 1. | 控制系统 | 采用手控或脚控系统，控制牙科椅升降、俯仰 |  |
| 2. | 动力系统 | 动力系统采用直流静音电机，运行平稳，低噪音，免维护.最低椅位:420mm,最高椅位720mm，负载大于135Kg |  |
|  |  | 牙科椅操作可采用手控或脚控，设有安全保护装置；头枕采用折叠，可任意调节及锁定；椅面为一次压注成型，柔软、平滑、耐磨，易于清洗、消毒；双扶手设计，外侧可打开 |  |
| 五： | 脚开关 | 踏板式脚控开关 | 1套 |
| 六： | 医生座椅 | 可升降医师坐椅，最低椅位425mm，行程120mm | 1台 |
| 七： | 技术参数 | 电源：交流220V±10％ 50HZ 气源：气压0.5-0.6MPA 水源: 水压0.2-0.4MPA |  |

- 口腔科种植机                    数量：一台

技术参数:

配两套种植牙工具。

| 马达 功率 | 一个插拔式快速接口/MX LED |
| --- | --- |
| 绝缘级别 | Ⅱ类，BF类型 |
| 防护级别 | IP40 |
| 一体式蠕动冲水泵 | 30-150ml/min范围内调节水量 |
| 灌注管支架 | 不锈钢 |
| 灌注管卡子 | 可消毒，用于固定灌注管 |
| 程序 | 设置了8个种植程序（每程序有10个步骤），1个根管治疗程序，4个单独的外科程序 |
| 转速范围 | 100-40000rpm |
| 接口 | E型标准接口符合ISO 标准 |
| 噪音 | 转速设定在40000，噪音分贝为55为dBA |
| 光纤手机 | 标配20：1光纤手机，12klux白光，可高温高压消毒，双导光玻璃棒，按压式车针锁紧环装置 |
| 最大力矩 | 能达到55Ncm |
| 脚控 | 三个按钮，一个变速器，可控制速度，开/关控制，程序选择，马达正反转；防水级别达到国家标准 |