招  标  书

招标编号：LZSZYY201510

招标项目名称：

显微镜

广西柳州市中医院

2015年9月16日

招标邀请书

广西柳州市中医院对医疗设备进行国内邀请招标，现邀请合格供货商参加投标。

- 招标项目名称：详见《货物需求一览表》

- 文件发放时间：2015年9月17日

- 投标截止时间：2015年10月8日

- 投标地点：广西柳州市中医院院办（来函请注明投标文件）

收件人：罗钰年

地址：柳州市解放北路32号柳州市中医院院办；邮编：545001

办公电话：0772—5357110   FAX：0772—5357111

- 凡对本次招标提出询问，请与广西柳州市中医院设备科、审计科联系

（电话：0772—5357150，5357126联系人：姜苏、黄柳生）。

投标方须知

一、合格投标商的范围：

1、具有法人资格和经营许可证的国有经营单位、个体经销商。

2、投标方应遵守有关国家法律、法令和条例。

二、按投标规定，投标单位应向医院缴纳200元的标书资料费和手续费和2000元的招标抵押金。招标结束后，如果没有发现投标单位有任何的违规，2000元的招标抵押金可立即退还给投标者，但200元资料、手续费不再退还给投标者，

三、投标方应根据自己的能力，按招标方的要求选投自己经销的产品。如投标报价显失公允，明显低于产品成本价或明显高于市场价的，视为无效标书。

四、投标文件的组成：

1、投标报价表和质量服务承诺；

2、生产企业：《生产经营许可证》、《企业法人营业执照》、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》。

3、经营企业：《经营许可证》、《企业法人营业执照》（副本）、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《产品销售授权书》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》，进口产品必须有国家相关部门审批的《进口产品注册证》及副件（认可表）。若经销非本单位的产品，经营单位必须提供生产厂家（公司）授予的产品市场代理证书原件。

以上文件复印件均需盖单位公章，并与原件核验。

4、其他资格证明材料（如：产品图片、使用说明、公司简介、市场情况、用户名单、培训及售后服务等内容）。

5、投标文件份数：正本壹份，副本贰份，共叁份。并在文件左上角注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

6、投标文件在投标截止时间内密封注明投标设备名称，并送（寄）达指定地点。

7、开标及评标：

（1）、招标方在投标截止后开标，开标议标会按《柳州市中医院招标采购办法》规定进行，由医院主持，医院评标委员会成员及有关人员参加。

（2）、开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（3）、评标按招标文件要求进行：比较投标产品质量、投标报价，同时考虑服务承诺、经营信誉等因素，评标委员会以投票方式确定中标产品。

8、中标和签订合同：

（1）、在投标有效期内，招标方以电话或书面形式通知所选定的中标方，落标者招标方不再另行通知，也不作落标原因解释。

（2）、中标方应按中标通知规定时间、地点与招标方签订供销合同。

9、交货期由招标方与投标方在合同中确定。

10、在质量达到招标方要求的前提下中标方在合同有效期内保证中标品种质量、规格、价格不变。

广西柳州市中医院

2015年9月17日

设备需求及技术参数：

显微镜            数量：一台

- 观察头：三目，视场数：20，镜筒倾角为25-35度，瞳间距48-75mm，光路选择（50 双目/50 摄像）

- 物镜：平场消色差物镜，4x、10x、20x（此倍无也可）、40x、100xOil

- 调焦：载物台垂直运动由滚柱机构导向，粗微同轴旋钮

- 照明：卤素灯/LED灯

- 转换器：向内侧倾斜的固定5孔物镜转盘