议价邀请书

议价编号：LZSZYY201514

议价项目名称：

心电监护仪

注射泵

输液泵

广西柳州市中医院

2015年12月30日

议价邀请书

广西柳州市中医院对医疗设备进行国内邀请议价，现邀请合格供货商参加投标。

- 议价项目名称：详见《货物需求一览表》

- 文件发放时间：2015年12月30日

- 投标截止时间：2016年1月15日

- 投标地点：广西柳州市中医院院办（来函请注明议价文件）

收件人：罗钰年

地址：柳州市解放北路32号柳州市中医院院办；邮编：545001

办公电话：0772—5357110   FAX：0772—5357111

- 凡对本次议价提出询问，请与广西柳州市中医院设备科、审计科联系

（电话：0772—5357150，5357126联系人：姜苏、黄柳生）。

议价方须知

一、合格供应商的范围：

1、具有法人资格和经营许可证的国有经营单位、个体经销商。

2、议价方应遵守有关国家法律、法令和条例。

二、按议价规定，供应单位应向医院缴纳200元的资料费和手续费和2000元的议价抵押金。议价结束后，如果没有发现投标单位有任何的违规，2000元的议价抵押金可立即退还给投标者，但200元资料、手续费不再退还给投标者，

三、议价方应根据自己的能力，按院方的要求选投自己经销的产品。如投标报价显失公允，明显低于产品成本价或明显高于市场价的，视为无效标书。

四、议价文件的组成：

1、议价报价表和质量服务承诺；

2、生产企业：《生产经营许可证》、《企业法人营业执照》、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》。

3、经营企业：《经营许可证》、《企业法人营业执照》（副本）、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《产品销售授权书》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》，进口产品必须有国家相关部门审批的《进口产品注册证》及副件（认可表）。若经销非本单位的产品，经营单位必须提供生产厂家（公司）授予的产品市场代理证书原件。

以上文件复印件均需盖单位公章，并与原件核验。

4、其他资格证明材料（如：产品图片、使用说明、公司简介、市场情况、用户名单、培训及售后服务等内容）。

5、议价文件份数：正本壹份，副本贰份，共叁份。并在文件左上角注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

6、议价文件在投标截止时间内密封注明投标设备名称，并送（寄）达指定地点。

7、开标及评议：

（1）、议价方在投标截止后开标，议标会按《柳州市中医院议价采购办法》规定进行，由医院主持，医院评标委员会成员及有关人员参加。

（2）、开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（3）、评标按议价文件要求进行：比较投标产品质量、投标报价，同时考虑服务承诺、经营信誉等因素，评标委员会以投票方式确定中标产品。

8、确定供应商和签订合同：

（1）、在议价有效期内，院方以电话或书面形式通知所选定的供应商，落标者议价方不再另行通知，也不作落标原因解释。

（2）、中标方应按中标通知规定时间、地点与院方签订供销合同。

9、交货期由议价方与院方在合同中确定。

10、在质量达到议价方要求的前提下供应商在合同有效期内保证院方所需求的品种质量、规格、价格不变。

广西柳州市中医院

2015年12月30日

设备需求及技术参数：

心电监仪

  - 工作条件：能在电源电压AC220V,50/60HZ，室温0—40度和相对湿度15—90%的环境中工作。

2、每台基本配置：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温、电池。

3、抗静电、抗除颤，保证心电波形清晰稳定，基线保持无偏离，外观设计防碰撞、防潮。

4、整机质保至少1年。

另外提供：

满足以上要求外，带单有创血压、双有创血压、呼末二氧化碳的模块或升级服务单独报价。

注射泵

提供单通道、双通道、四通道机型报价

- 工作条件：能在电源电压AC220V,50/60HZ，室温0—40度和相对湿度15—90%的环境中工作。

- 带内置电池，在断电情况下能正常使用2~3小时。

- 至少可选注射器：50ml、20ml、10ml。

- 最小注射量设置值为：（0.1ml/h）。

- 能设置快速注射方式。

- 能选择多种工作模式：速度工作模式、定时模式、体重模式。

- 有注射完、堵塞、注射器松脱、电池欠压等报警功能。

- 整机质保至少1年。

输液泵

- 工作条件：能在电源电压AC220V,50/60HZ，室温0—40度和相对湿度15—90%的环境中工作。

- 带内置电池，在断电情况下能正常使用2~3小时。

- 关机后有电子记忆功能。

- 可选择输液量方式：流速、滴数。

- 最小输液流量设置值为：（0.1ml/h）或（滴/分）。

- 能选择多种工作模式：滴数、时间、容量等模式。

- 具有暂停超时、门开、气泡、阻塞、速度错误、滴数检测夹位置错误、瓶空、输液完成、欠压等安全报警。

- 整机质保至少1年。