议价邀请书

议价编号：LZSZYY201603

议价项目名称：

声频共振耳聋治疗机

耳声阻抗测量仪（声导抗）

耳鼻喉工作站

广西柳州市中医院

2016年08月02日

议价邀请书

广西柳州市中医院对医疗设备进行国内邀请议价，现邀请合格供货商参加投标。

- 议价项目名称：详见《货物需求一览表》

- 文件发放时间：2016年08月03日

- 投标截止时间：2016年08月18日

- 投标地点：广西柳州市中医院院办（来函请注明议价文件）

收件人：王文晓

地址：柳州市解放北路32号柳州市中医院院办；邮编：545001

办公电话：0772—5357110   FAX：0772—5357111

- 凡对本次议价提出询问，请与广西柳州市中医院设备科、审计科联系

（电话：0772—5357150，5357126联系人：姜苏、罗莹）。

议价方须知

一、合格供应商的范围：

1、具有法人资格和经营许可证的国有经营单位、个体经销商。

2、议价方应遵守有关国家法律、法令和条例。

二、按议价规定，供应单位应向医院缴纳200元的资料费和手续费和2000元的议价抵押金。议价结束后，如果没有发现投标单位有任何的违规，2000元的议价抵押金可立即退还给投标者，但200元资料、手续费不再退还给投标者，

三、议价方应根据自己的能力，按院方的要求选投自己经销的产品。如投标报价显失公允，明显低于产品成本价或明显高于市场价的，视为无效标书。

四、议价文件的组成：

1、议价报价表和质量服务承诺；

2、生产企业：《生产经营许可证》、《企业法人营业执照》、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》。

3、经营企业：《经营许可证》、《企业法人营业执照》（副本）、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《产品销售授权书》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》，进口产品必须有国家相关部门审批的《进口产品注册证》及副件（认可表）。若经销非本单位的产品，经营单位必须提供生产厂家（公司）授予的产品市场代理证书原件。

以上文件复印件均需盖单位公章，并与原件核验。

4、其他资格证明材料（如：产品图片、使用说明、公司简介、市场情况、用户名单、培训及售后服务等内容）。

5、议价文件份数：正本壹份，副本贰份，共叁份。并在文件左上角注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

6、议价文件在投标截止时间内密封注明投标设备名称，并送（寄）达指定地点。

7、开标及评议：

（1）、议价方在投标截止后开标，议标会按《柳州市中医院议价采购办法》规定进行，由医院主持，医院评标委员会成员及有关人员参加。

（2）、开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（3）、评标按议价文件要求进行：比较投标产品质量、投标报价，同时考虑服务承诺、经营信誉等因素，评标委员会以投票方式确定中标产品。

8、确定供应商和签订合同：

（1）、在议价有效期内，院方以电话或书面形式通知所选定的供应商，落标者议价方不再另行通知，也不作落标原因解释。

（2）、中标方应按中标通知规定时间、地点与院方签订供销合同。

9、交货期由议价方与院方在合同中确定。

10、在质量达到议价方要求的前提下供应商在合同有效期内保证院方所需求的品种质量、规格、价格不变。

广西柳州市中医院

2016年08月02日

设备需求及技术参数：

声频共振耳聋治疗机      数量：一台

一、基本要求：

1、机器原理：电脑低频调制中频电和电脑超声波双功效同步叠加治疗，形成声频共振、理化叠加的立体效果。

2、处方选择：全电脑程序控制。

3、输出数量：两侧分别设置输出可同时治疗两人，且两侧互不干扰，保证治疗的个体差异性。

4、超声探头：航天铝合金声频治疗头，内置压电陶瓷片。

5、治疗极片：无毒、无害的硅橡胶制成。

二、超声部分要求：

◇工作频率：850KHz±80KHZ；

◇输出声强：0.0-1.0W/cm2±20%，十级可调每档按0.1W/cm2成阶梯变换；

◇输出状态：设有按时间间隔变换的间断输出和（或）连续输出；

◇治疗头辐射面积：1.0cm2；

◇输出功率：0~1.0W±20%；

三、电脑中频部分要求:

◇载波频率：1.0-8.0KHz±10%每档频率按0.5KHz成阶梯变换。

◇调制频率与波形：频率0-90Hz。波形：方波、正弦波、三角波、梯形波在不同治疗处方中自动变换。

- 电流强度：输出电流不大于40mA，每档按1mA增加或减少。

四、处方选择要求：两路24个治疗程式键任意选择

五、操作显示屏：为触摸液晶显示屏，显示屏显示耳道治疗界面。

耳声阻抗测量仪（声导抗）        数量：一台

一、主要功能要求：

1、自动/手动鼓室图/鼓室图均值/平滑鼓室图

2、咽鼓管功能（完好鼓膜/穿孔鼓膜）

3、自动/手动声反射（同侧/对侧刺激）

4、声反射衰减（同侧和对侧），声反射潜伏期（可定标），声反射阈（同侧/对侧），

5、气导测听功能和Gelle`s测试

6、具有仿真耳腔，2CC偶合腔。

二、声顺测试系统要求

探测音:226Hz,85dB SPL     范围:0.1ml～8.0ml

反射范围:—375ul至375ul

鼓室图显示范围:自动扫描	定义正/负/双向 0～1.5ml 0～3.0ml 0～4.5ml

三、气压系统要求

范围:正常:+200～-400daPa 	扩展:+400～-600daPa

精确度:±10%或±10daPa     气泵速度：50—400daPa/秒

压力释放：机械、手动和自动

四、声反射要求

对侧刺激：纯音:0.5、1、2、4kHz

频率精确度:±0.5%

白噪声步进:1、2、5、10dB

正常范围:50～110dB HL  扩展范围:50～125dB HL

同侧刺激：纯音:0.5、1、2、4kHz  频率精确度:±0.5%

步进:1、2、5、10dB

正常范围:50～115dB SPL(0.5、1、2kHz)  50～90dB SPL(4kHz)

五、纯音测试要求

频率精确度:±0.5%

纯音频率:0.25、0.5、1、2、3、4、6、8kHz

步进:1、2、5、10dB

正常范围:0～110dB HL    扩展范围:0～125dB HL

六、其它：

1、操作软件一套

2、可通过机器直接外接打印机打印或连接电脑打印

3、配有电脑和打印机。

耳鼻喉工作站               数量：一台

一、摄像主机

Δ1、单晶片摄像系统；人性化设计的摄像头操作舒适；

2、图像传感器CCD尺寸:1/3英寸；

3、自动曝光控制，自动识别光亮强弱,自动调整图像光亮度；

4、信噪比: ≥50dB；

5、分辨率：≥752*582，

6、自动增益：微处理器自动调节；

Δ7、具有纤维镜优化功能，配接纤维内镜时可去除摩尔条纹，使图像更清晰；

Δ8、输出方式：RGB、Video、S-video、DVI数字输出；

9、具有3级窗口可调，可适用于不同内镜光学需求；

10、具有光源种类选择功能，可适用LED、氙灯等不同种类冷光源；

11、摄像头线缆长3米；

12、防水摄像头，防水等级达到欧盟CE IPX8级；

Δ13、安全等级：Ⅰ类BF型

- 监视器

1、屏幕尺寸：21英寸

2、屏幕比例：16：9（宽屏）

3、最大分辨率：1920x1080

4、显示参数：可视角度：178/178°：亮度，对比度，自动调整亮度，边框颜色，伽马控制，黑阶拓展，散热状态，开机延时

5、端口参数：输入端口：模拟复合，Y/C、分量/RGB

三、冷光源

1、冷光源，功率≥120W，色温≥5600K，最大照度≥2000000lux；

2、光亮度可调；

3、纤维导光束（1根）：纤维导光束：直径3.5mm，长度≥2.3m。

四、台车

1、规格：高：1250mm、宽：500mm、深：460mm

2、层数：五层、有摄像头挂架、鼠标架、键盘托、显示器支架、监视器侧臂，

三轴向控制，台车内具有线路整理装置，前轮锁定、铝合金模具拉伸立柱

五、图文工作站

1、电脑：联想品牌机，WINXP操作系统，第六代I5-6500T处理器，≥4G内存 ，1T硬盘

2、采集卡：32位真彩色处理板，高图像还原度。

3、专用软件： 可动态DVD录像 ， 动态集同时实现脚控录像机摄影功能

4、HP彩色喷墨打印机，高分辨率彩色打印

5、液晶22寸显示器

六、配有硬性内镜5支

| 广角鼻窦镜 | 0° 4mm*175mm | 支 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广角鼻窦镜 | 70° 4mm*175mm | 支 | 1 |
| 耳镜 | 0°2.7mm*110mm | 支 | 1 |
| 广角喉镜 | 70° 8mm*175mm | 支 | 1 |